GS-XYGS水垢测定仪

目    录

1、概  述

2、主要技术指标

3、仪器操作运行

4、仪器试验条件的设定

5、试管的处理

6、循环系统的清洗

7、注意事项

1、概述

欢迎您使用GS-XYSG 水垢测定仪。本仪器在动态循环条件下进行水稳剂配方中阻垢筛选及评定试验。产品设计新颖独特，模拟现场循环水的流速、温度和换热条件，自动监测进出口水温、PH值和电导率，能测出各种水质在不同条件成垢速率并能测定极限碳酸盐数据。

2、主要技术指标

（1）试液体积：40L

（2）循环液温度：32-40℃。

（3）循环液流量：25-250V/h

（4）换热面积：0.014㎡×2

（5）换热功率：0-600w×2

（6）电导率测定范围：0-10000us/cm

（7）PH测定范围：0-14PH

（8）连续运行周期：100h

（9）电源电压：220V±5%、50HZ

3、仪器操作运行

（1）旋松加热试管上航空插头螺母，拔出插头，拧下换热器上面试管的密封螺母，取得加热试管进行清洗干燥并称重记录，装入换热器套内，拧紧密封螺母，插上航空插头并旋紧。

（2）打开水箱盖，注入40L试液，注液前打开右侧门，检查一下放水阀门是否关闭。然后再往补液槽内注入适量的试液，供试验过程中自动补液用；补液槽正面有液位指示，可以直接看到补液槽内液面高度。

（3）插上电源插头，右旋一下总电源开关，电源开启各仪表显示正常。

（4）开启水泵前检查一下各水路是否连接好，打开泵前阀门，关闭碳化水旁路阀门并打开中间的阀门，如需接磁化水装置，则需用软管把两个旁路口与磁化水装置连接起来，并打开旁路阀门，关闭中间的阀门。再用软管连接好排污口通入下水道，并开启排污阀门。

（5）开启泵电源，用流量调节阀调节循环液流量到所需刻度。

（6）开启加热I和II，调节调压I和调压II旋钮，设定好加热试管的加热电压；此时开始加热，仪器进入正常的换热状态。

（7）设定水箱温度智能表，按△-增加健▽-减少键，使SV-设定值的显示窗口的数值等于您要做的试验温度。   为移位键。

（8）打开风机按钮，当装置工作一段时间后，由于循环液在换热器状态，试验温度不断上升，当试液温度达到试验温度后，风机自动开启，对水箱中的试液冷却，从而对循环液进口温度自动恒温。

（9）开启补水开关，并打开补水阀门，试验过程中不断有试液损耗，需要对水箱中的试液进行补充，水箱中的液位由液位开关自动控制，当液位下降后液位开关自动打开补液电磁阀向水箱中补液。

（10）开启排污开关，设定电导率表的排污阀值，先将排污阀值设定低于当前的电导率值，打开排污阀门，并设定好排污流量，然后再将排污阀值设定为所需的电导率数值（请参阅电导率测控仪说明书，设定第一路上限报警值即可）。

4、仪器试验条件的设定

（1）加热试管的加热电压0-220V可调，额定功率为600W，阻值为80Ω，根据您所需要的换热功率预设加热电压，V= √80w（V为加热电压，R为加热试管的阻值，W为换热功率）。

（2）循环流量为25L-250L/h可调，对应的试液流速为0.05-0.53m/s，选择您所需的试液流速设定循环液的流量V=468v（V为试液流量，v为试液流速）

（3）试验一般条件：本仪器建议试验温度为32-40℃，循环液流量为160-250L/h，换热功率600W×2，此时，进出口温差△t值为4-6℃，若要提高△t值，可降低流量来调节。试验周期为100h。

（4）补液槽内采用去离子水或试液相同的水样，以保持试液的浓缩倍数。

5、试管的处理

（1）前处理，将试管取出用丙酮棉球擦去外壁上的灰尘污物，用蒸馏水清洗后，再用无水乙醇洗涤两遍（注意不要将航空插头内浸湿），然后用电吹风吹干，在天平上称重并记录重量。

（2）后处理，试验后将试管小心取出，取管时要避免试管上的沉积物丢失，用电吹风吹干，在天平上称重并记录重量。

（3）前后称重试管时，要准确到毫克，操作时手要洗净并戴上白细布手套，以免沾污试管，影响称重误差。

（4）将称重完毕后的试管置于长方形搪瓷盘中，戴上乳胶手套，用镊子夹取1：1HCL溶液的棉球擦洗试管的外表，除去沉积物，然后按前面的处理方法进行处理。试管可反复使用。

6、循环系统的清洗

（1）打开右侧门，用软管连接放水阀门至下水道，打开放水阀门，同时打开补液槽上盖，拿掉底部橡皮塞，让多余的试液流入水箱，排尽水箱中的试液。

（2）装上处理后的试管，关闭放水阀门，往水箱中注入一定量的洁净水，并加入适量的清洗液，打开泵电源，将流量开至最大，使其在系统内循环清洗至换热器管壁和流量计管壁垢完全消失，在清洗过程中，将补液槽内下塞塞上，放入洁净的水刷洗一下。

（3）关闭泵电源。打开放水阀门，让水流入下水道，再拿掉补液槽内塞子，将水一起放掉。

（4）再用洁净的水将水箱和补液槽清洗两次，即可投入下次使用。

7、注意事项

（1）仪器总负荷约为1500W，选用电源电压为220V±5%，额定容量要≥10A，并要有良好的接地和漏电保护功能。

（2）对电源电压波动较大的场所要加装大于2KW的交流稳压电源。

（3）仪器开机运转后，操作人员不得离开，下班和夜间要安排人员值守。

（4）停机时要切记：先关闭加热I和加热II，让循环液继续运行5-10分钟，然后关闭循环泵开关，方可停机。否则加热管余热会损伤换热器玻璃管。

（5）仪器控制箱上各仪表已标定好，除水箱温度设定和电导率表的排污阀值设定外，其余的参数不要乱调，每半年进行检验一次。

（6）本仪器为一种换热试验仪器，对环境温度有严格要求，定温不得低于15℃，高于25℃，尤其在试验时一定要控制好室温，否则将影响试验的正常运行，为此，要求将仪器安放在有空调设施的室内。