H13264触点清洗机

使

用

手

册

北京恒奥德仪器仪表有限公司

电话:18911282105/18911282106

网址:www.51658042.com

H13264触点清洗机

使用说明书

简介：H13264触点清洗机（The Relay Contact Cleaner）采用高压窄脉冲方法对封装后的继电器触点表面进行清洗,能使触点的接触电阻大大减小。本清洗机一次能清洗一只四组转换的继电器。清洗一次的时间可设定(表1)，清洗的次数可设定(表2)，清洗的强度（中、高、低）可选。面板上有 「直流/交流」选择开关, 可选择的线圈供电线圈是直流(驱动电压0-50V)或外接交流电源。

使用: 先将机箱后的电源开关合上，可看到直流指示灯亮（面板上的直流/交流开关选择直流档）。首先按 [复位] 按钮，同时旋转电压调节电位器将线圈电压调整到合适的值，并且在拔码盘上设好清洗一次的时间、清洗的次数,然后将被清洗的继电器插入插座，再按面板上的 [启动] 按钮开始清洗（亦可短接机箱后25针引出线的12脚（细蓝）和24脚（细黑））。一般一只继电器的清洗时间十几秒就可以，如被清洗的是交流继电器，可以通过外接一只调压器，将电压调好，从交流输入口（机箱后的接线端子）插入，将「直流/交流」开关拔到交流档，此时交流灯亮,其他的操作同直流一样。

表1：拔码盘（时间）------ 各个编码所表示的意义

| 编码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表示 | 50ms | 100ms | 200ms | 300ms | 400ms |
| 编码 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 表示 | 500ms | 600ms | 700ms | 800ms | 900ms |

表2：拔码盘（次数）------ 各个编码所代表的意义

| 编码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表示 | 无限 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 编码 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 表示 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |

备注：编码0 表示的意思是只要按了[启动]按钮就会不断清洗下去，

直到按[复位]才停止。

机箱后面25针接线表如下：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 粗白 |  | 粗白 |  |
| 动触点 | 动触点 | 动触点 | 动触点 | 静触点 | 空 | 静触点 | 空 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14,15,16 | 17 | 18 |
| 粗白 |  | 粗白 | 细蓝 | 粗黄 |  | 粗白 |  |
| 静触点 | 空 | 静触点 | 启动 | 线圈+ | 空 | 静触点 | 空 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |
| 粗白 |  | 粗白 |  | 粗白 | 细黑 | 粗黄 |  |
| 静触点 | 空 | 静触点 | 空 | 静触点 | GND | 线圈- |  |

注意：空测后静触点输出线上有高电压，不要与人体接触! ! !

北京恒奥德仪器仪表有限公司

电话:18911282105/18911282106

网址:www.51658042.com