- 感谢您购买水质分析测试仪产品，在使用本产品前请仔细阅读本操作手册，以便正确使用。

- 开箱检查

- 1．仪器				1台

- 2．玻璃样槽			4个

- 3．电源线    		1根

- 4．合格证			1张

- 5．说明书			1本

- 6．溶解氧反应瓶		1只

- 产品概述

- HH-0113型系列水质分析测试仪即可用于测量悬浮于水（或透明液体）中不溶性颗粒物质所产生的光的散射或衰减程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质含量的仪器，同时可采用四甲基联苯胺或邻联甲苯胺法检测水的余氯、总氯、化合氯浓度，还有水中二氧化氯、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐、铬、铁、锰、色度的检测。本仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门，是常用的实验室仪器。

- 技术参数

| - 测量范围 | - 浊度 |  | - 色度 | - 氨氮 | - 高浓度氨氮 |  |  | - 溶解氧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 0-20NTU | - 0-1000NTU | - 0-100CU | - 0-10 mg/L | - 0-50 mg/L |  |  | - 0-12 mg/L |
| - 分辨率 | - 0.01 NTU |  | - 0.01CU | - 0.01 mg/L |  |  |  |  |
| - 示值误差 | - ±10% |  | - ±5%FS±1个字 |  |  |  |  |  |
|  | - 余氯 | - 亚硝酸盐 | - 二氧化氯 | - 铁 |  | - 铬 | - 锰 |  |
|  | - 0-2.5 mg/L | - 0-0.3 mg/L | - 0-2.0 mg/L | - 0-0.8 mg/L |  | - 0-0.5 mg/L | - 0-0.5 mg/L |  |
| - 分辨率 | - 0.001 mg/L |  |  |  |  |  |  |  |
| - 重复性 | - ≤2% |  |  |  |  |  |  |  |
| - 示值误差 | - ±5%FS±1个字 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 电源 | - AC 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |

- 特点：

- 微电脑，触摸式键盘使用方便。

- 放入16NTU标准液，盖上样槽盖然后按下读数键，进行标样校准；当屏幕显示闪烁的00020，放入20NTU标准液，盖上样槽盖然后按下读数键，进行标样校准；当屏幕显示闪烁的00040，放入40NTU标准液，盖上样槽盖然后按下读数

- 键，进行标样校准；当屏幕显示闪烁的00060，放入60NTU标准液，盖上样槽盖然后按下读数键，进行标样校准；当屏幕显示闪烁的00080，放入80NTU标准液，盖上样槽盖然后按下读数键，进行标样校准；当屏幕显示闪烁的00100，放入100NTU标准液，盖上样槽盖然后按下读数键，进行标样校准；当屏幕显示闪烁的00200，放入200NTU标准液，盖上样槽盖然后按下读数键，进行标样校准；当屏幕显示闪烁的00400，放入400NTU标准液，盖上样槽盖然后按下读数键，进行标样校准；当屏幕显示闪烁的00600，放入600NTU标准液，盖上样槽盖然后按下读数键，进行标样校准；当屏幕显示闪烁的00800，放入800NTU标准液，盖上样槽盖然后按下读数键，进行标样校准；当屏幕显示闪烁的01000，放入1000NTU标准液，盖上样槽盖然后按下读数键，进行标样校准；显示归零校准结束。

- 注意事项

- 1．水样倒入玻璃样槽后，请用强吸水的软布或纸擦干玻璃样槽外的水渍（手指勿直接接触玻璃样槽表面，以免在玻璃样槽表面留下指纹，影响测试结果）。

- 2．切断电源后方可清洁仪器。

- 3．清除显示器上污渍请用软布或棉纸。

- 4．显示器表面易被划伤，禁止用硬物擦拭或触及。

- 5．样槽必须保持干净，使用后用蒸馏水冲洗，洗后倒置避免粉尘进入。

- 6．水样加入样槽，不要让气泡进入，脱泡方法为静置一段时间。

- 7．玻璃样槽放入样槽座时，应把玻璃样槽上有标线的一面面向操作者。

- 质量保证

- 产品自发货之日起的十二个月内，因制造质量发生故障的，由本公司负责全面保修，因客户使用不当或人为故意造成损坏的，本公司将酌情收取修理成本费，本公司产品终身维修。

- 3. 余氯检测方法

- 打开电源开关，将零度水（纯净水）倒入小一号玻璃样槽并放入下面的样槽座，盖上样槽盖，按下清零键，屏幕显示闪烁的00.000，表示正在进行清零，当屏幕不再显示闪烁的数字时，清零结束。

- 将被测水样倒入小一号玻璃样槽，放入余氯试剂五滴，摇匀后放入下面样槽座，盖上样槽盖，按下读数键，等待几秒钟显示读数（余氯值）即可。每次读数都需按下读数键。

  - 氨氮检测方法

- 打开电源开关，将零度水（纯净水）倒入小一号玻璃样槽并放入下面的样槽座，盖上样槽盖，按下清零键，屏幕显示闪烁的000.00，表示正在进行清零，当屏幕不再显示闪烁的数字时，清零结束。

- 将被测水样倒入小一号玻璃样槽，放入氨氮试剂（1）10滴摇匀，再加氨氮试剂（2）10滴摇匀静置5分钟后放入下面样槽座，盖上样槽盖，按下读数键，等待几秒钟显示读数（氨氮值）即可。每次读数都需按下读数键。

  - 溶解氧检测方法

- 打开电源开关，将零度水（纯净水）倒入小一号玻璃样槽并放入下面的样槽座，盖上样槽盖，按下清零键，屏幕显示闪烁的000.00，表示正在进行清零，当屏幕不再显示闪烁的数字时，清零结束。

- 将被测水样沿着反应瓶管壁缓慢倒入反应瓶中至满，放入试剂（1）和（2）各10滴，拧上盖子上下颠倒转动几次（瓶内不允许有气泡），使瓶内溶液充分混合后静置，待瓶内沉淀物沉至三分之一左右，再上下颠倒转动几次，使瓶内溶液充分混合，再次静置使沉淀物沉至三分之一左右，加入试剂（3）10滴，拧上盖子上下颠倒转动几次，使瓶内沉淀物完全溶解（若不完全溶解可再加试剂（3）1-2滴）后，倒入小一号玻璃样槽中，放入下面样槽座，盖上样槽盖，按下读数键，等待几秒钟显示读数（溶解氧值）即可。每次读数都需按下读数键。

  - 亚硝酸盐检测方法

- 打开电源开关，将零度水（纯净水）倒入小一号玻璃样槽并放入下面的样槽座，盖上样槽盖，按下清零键，屏幕显示闪烁的00.000，表示正在进行清零，当屏幕不再显示闪烁的数字时，清零结束。

- 将被测水样倒入小一号玻璃样槽，放入1勺试剂摇匀静置5分钟后放入下面样槽座，盖上样槽盖，按下读数键，等待几秒钟显示读数（亚硝酸盐值）即可。每次读数都需按下读数键。

7．二氧化氯的检测方法

- 打开电源开关，将蒸馏水倒入1号玻璃样槽，将被测水样倒入2号玻璃样槽，在2号玻璃样槽中加入A试剂10滴，摇匀静置30秒。再在1号和2号玻璃样槽中分别加入B试剂3小勺，摇匀静置3分钟后，1号做为空白样，2号做为样本。

- 将1号玻璃样槽放入下面的样槽座，盖上样槽盖，按下清零键，屏幕显示闪烁的00.000，表示正在进行清零，当屏幕不再显示闪烁的数字时，清零结束。

- 将2号玻璃样槽放入下面的样槽座，盖上样槽盖，按下读数键，等待几秒钟显示读数（二氧化氯值）即可。每次读数都需按下读数键。

8．铬检测方法

- 打开电源开关，将零度水（纯净水）倒入小一号玻璃样槽并放入下面的样槽座，盖上样槽盖，按下清零键，屏幕显示闪烁的00.000，表示正在进行清零，当屏幕不再显示闪烁的数字时，清零结束。

- 将被测水样倒入小一号玻璃样槽，放入试剂（1）半勺和试剂（2）7滴，摇匀后再加试剂（3）7滴摇匀静置10分钟后放入下面样槽座，盖上样槽盖，按下读数键，等待几秒钟显示读数（铬值）即可。每次读数都需按下读数键。

9．铁检测方法

- 打开电源开关，将零度水（纯净水）倒入小一号玻璃样槽并放入下面的样槽座，盖上样槽盖，按下清零键，屏幕显示闪烁的00.000，表示正在进行清零，当屏幕不再显示闪烁的数字时，清零结束。

- 将被测水样倒入小一号玻璃样槽，放入试剂（1）4滴和试剂（2）一小勺，摇匀静置2分钟后，再加试剂（3）7滴摇匀静置5分钟后放入下面样槽座，盖上样槽盖，按下读数键，等待几秒钟显示读数（铁值）即可。每次读数都需按下读数键。

10．锰检测方法

- 打开电源开关，将零度水（纯净水）倒入小一号玻璃样槽并放入下面的样槽座，盖上样槽盖，按下清零键，屏幕显示闪烁的00.000，表示正在进行清零，当屏幕不再显示闪烁的数字时，清零结束。

- 将被测水样倒入小一号玻璃样槽，放入试剂（1）14滴，摇匀，再加试剂（2）14滴，摇匀后放置5分钟，再加试剂（3）一小勺摇匀静置10分钟后放入下面样槽座，盖上样槽盖，按下读数键，等待几秒钟显示读数（锰值）即可。每次读数都需按下读数键。

11．高浓度氨氮检测方法

① 打开电源开关，将零度水（纯净水）倒入小一号玻璃样槽并放入下面样槽座，盖上样槽盖，按下清零键，屏幕显示闪烁的000.00，表示正在进行清零，当屏幕不再显示闪烁的数字时，清零结束。

② 将被测水样倒入玻璃样槽的二分之一刻度线，加纯净水至刻度线，放入试剂（1）10滴摇匀，再加试剂（2）10滴摇匀静置5分钟后放入下面样槽座，盖上样槽盖，按下读数键，等待几秒钟显示读数（氨氮值）即可。

12．色度检测方法

① 打开电源开关，将零度水（纯净水）倒入大一号玻璃样槽并放入上面样槽座，盖上样槽盖，按下清零键，屏幕显示闪烁的000.00，表示正在进行清零，当屏幕不再显示闪烁的数字时，清零结束。

② 将被测水样倒入大一号玻璃样槽，放入上面样槽座，盖上样槽盖，按下读数键，等待几秒钟显示读数（色度值）即可。每次读数都需按下读数键。

- 五．标准液

- 仪器出厂已标定，可直接使用，若用户需要重新标定，请自行配备标准液。福尔马肼(Formazine)浊度标准液的制配请参见《生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.4—2006》。

- 1．浊度（0-1000量程）的工作曲线校准方法

- 请首先确认当前为浊度量程为（0-1000量程），按住不放读数键10秒后，屏幕显示闪烁的00000，放入零浊度水，盖上样槽盖然后按下读数键，进行零浊度标样校准；当屏幕显示闪烁的00004，放入4NTU标准液，盖上样槽盖然后按下读数键，进行标样校准；当屏幕显示闪烁的00008，放入8NTU标准液，盖上样槽盖然后按下读数键，进行标样校准；当屏幕显示闪烁的00012，放入12NTU标准液，盖上样槽盖然后按下读数键，进行标样校准；当屏幕显示闪烁的00016，

- 2．可自动调零和1～5点自动校准。

- 3．散射式双光路补偿电路。

- 4．标准光学玻璃样槽互换性更强。

5．本仪器采用独特的半导体发光器（专利申请号99226785.2），其光源寿命较白炽灯（约350小时）高出几个数量级，约几万小时。

- 6．分辨率高。仪表分辨率达到0.01。

  - 操作指南

- 1．选择测试项

- 打开电源开关，按下选择键，屏幕显示闪烁的数字（量程），再次按下选择键，屏幕显示下一个量程，当选定某项量程时，请按下读数键，屏幕不再显示闪烁的数字（量程），选择量程完成。关机后会自动记忆当前选择量程。

- 各数字参数的定义：

- 注意: 请勿在阳光直射下使用

| - 01000 | - 浊度（1000NTU）量程 |
| --- | --- |
| - 020.00 | - 浊度（20NTU）量程 |
| - 100.00 | - 色度（100CU）量程 |
| - 00.300 | - 亚硝酸盐0-0.3mg/L量程 |
| - 00.500 | - 铬 0-0.5mg/L量程 |
| - 00.800 | - 铁 0-0.8mg/L量程 |
| - 02.000 | - 二氧化氯0-2.0mg/L量程 |
| - 02.500 | - 余氯 0-2.5mg/L量程 |
| - 00.510 | - 锰 0-0.5mg/L量程 |
| - 012.00 | - 溶解氧0-12mg/L量程 |
| - 010.00 | - 氨氮 0-10mg/L量程 |
| - 050.00 | - 高浓度氨氮0-50mg/L量程 |

  - 浊度检测方法

- 打开电源开关，将零度水（纯净水）倒入大一号玻璃样槽并放入上面的样槽座，盖上样槽盖，按下清零键，屏幕显示闪烁的000.00，表示正在进行清零，当屏幕不再显示闪烁的数字时，清零结束。

- 将被测水样倒入大一号玻璃样槽，放入上面样槽座，盖上样槽盖，按下读数

- 键，等待几秒钟显示读数（浊度值）即可。每次读数都需按下读数键。

北京恒奥德仪器仪表有限公司

地址：北京市海淀区阜成路

电话：010-51658042	邮编：100142

传真：010-51717271

网址：http://www.51658042.com

MC 沪制02280002

产品标准Q/TMJ101-1999

水质分析仪

HH-0113型

使用说明书

使用前，请完整阅读本说明书

产品若有更改，恕不另行通知