KC—3数显颗粒强度测定仪

使用说明书

北京恒奥德科技有限公司

TEL:010-51666919  FAX:010-68465110

www.51666919.com

一、概述：

KC—3型数显颗粒强度仪采用先进的测量控制技术，可自动完成加力、测量显示、最大强度值的锁定及复位等操作，是一种自动化程度较高、测量范围较宽的新型仪器，该仪器具有体积小、测量值直读、精度高、使用方便等优点，是颗粒强度测定更为理想的新型仪器。

二、主要技术指标：

1．电源电压：AC220V±10%  40W

2．环境温度：0℃—40℃

3．相对湿度：≤85%

4．测量范围： 40—1999N

5．测量精度：≤0.5%FS

6．外型尺寸：225mm×325mm×330mm

7．重量：   10 Kg

三、使用方法：

1．接通电源，显示器显示0000，如偏离零点过多，应用螺丝刀微调调零钮，使之为0000附近。

2．将试验窗门打开，将样品置于样品盘中心位置，关好试验窗门。按下启动键，直线电机即自动加力，接触到样品时，显示器即有实时数据输出，当样品破碎时，蜂鸣器短促鸣叫一声以作提示，受力数最大值（强度值）即被锁定，同时直线电机反向运行，直至复位状态停止。

3.继续试验时，将样品中的残留物清除，按一下复位键，重复上述步骤。

4．当样品强度过大，显示数值超过1999N（出厂时报警值整定在2100N左右），仪器蜂鸣器鸣叫，复位键上的红色发光管亮，则提示超量程报警，直线电机自动反向运行，直至复位状态，此时显示器锁定的为无效数值。

四、注意事项：

1．必须提供具有良好下地线的电源插座。

2．禁止敞开试验窗门工作，以免样品破碎物飞溅伤人。

3．当颗粒强度显示大于1999N时，可手动按复位键，不必等待仪器自动复位。

4．仪器发生故障请勿随意拆卸，应返厂方维修。

五、仪器的成套性：

1、KC-3数显颗粒强度仪       1台

2、托盘（含支撑块）          1只

3、试验窗                    1只

4、电源线                    1根

5、保险丝 (3A)               2只

6、合格证说明书           各1份