干 簧 管 测 试 仪

说

明

书

北京恒奥德科技有限公司

一 干簧管测试仪使用说明书

干簧管测试仪是用单片微机开发的用于测试干簧管的吸合和释放AT值（或吸合和释放电流）、吸合和释放AT值差（或电流差）和触点的接触电阻的智能测试仪器。各参数通过面板上的拨码盘设定，掉电时，设定的参数不会丢失。当设定线圈的匝数为零时，则测试继电器的吸合电流和释放电流值。

(一)工作环境:

环境温度:室温

应在无尘、无污染、无震动和不潮湿的环境下使用,

电源供电: 市电 单相220V, 最大功耗 50W.

(二). 主要技术指标：

- 适合测量1A、1B、1C类型的干簧管或相应的继电器。

- 线圈电压：12V 或 24V两档可选。

- 最大线圈驱动电流  65mA。

- 线圈匝数1000-20000匝。

- 安匝数（AT值）测量范围：0-99.99

- 吸合释放电流测试范围：0-65.00mA。

- 接触电阻测试条件6V /10mA，测量范围：0-999m Ω.

(三).操作说明

1.参数设定：

按照接线表将15针电缆接好继电器插座或干簧管线圈。面板上有七组拨码开关，分别是吸合上限、吸合下限、释放上限、释放下限、AT值差、接触电阻和匝数。注意匝数只有两位，所拨的数应乘于1000；当设定的匝数为一个不为零的值时，吸合、释放和差值都为AT值。当匝数设定为零值时，吸合、释放和差值都为电流值。接触电阻不受其影响。当设置的参数为AT值时,上、下限拨码盘数值的有两位是小数，差值有一位小数位或当设置的参数为电流值时，上、下限拨码盘数值的后两位是小数，差值只一位小数，电流单位为mA。接触电阻的单位为mΩ。

2.线圈驱动电压选择：

面板上有“线圈额定电压”带锁选择按钮，可分别选择12V或24V的线圈驱动电压。

3.产品类型选择：

面板上有“触点类型”波段开关，当被测产品为常开型（A型）时，波段开关拨到A档；当被测产品为常闭型（B型）时，波段开关拨到B档；当被测产品为转换型（C型）时，波段开关拨到C档。

4. 当所有参数设置好以后，打开电源开关，此时仪器面板显示器分别显示：第一屏显示“SZJ-AT-1 ” ；第二屏显示：吸合上限、 吸合下限、 AT值差和接触电阻；第三屏显示：释放上限、释放下限、线圈电压和匝数。显示这些数据可以验证所设参数是否正确，所有开关是否接触好良好。

5. 开机后发现参数设置有误时，可以重新设置，修改不合适的参数。注意! 参数修改后一定要按复位键或重开电源，测试仪才会确认新的参数。

6. 参数设好后就可以按测试键进行测试，测试完显示测试结果。如果合格PASS灯亮，否则FAIL灯亮。注意! 吸合上下限应设置在实际值附近，否则会影响测试结果。

二. 干簧管AT值测试仪调试说明书

调试前先检查电源供电电压：+5V ，+12V ，-12V ，+3V，看是否正确：下面为一般值,

+5V：4.85---5.25V ；  +12V: 11.4---12.6V

-12V: -11.4-- -12.6V ； +30V: 25-- 37V   ；+3V: 1.8—3V

如不在范围内要查明原因,进行修复.待正确后,再与测试仪连接。

(一).电压调试：

1)调整基准电压：

调W3，使TP1 电压为-5.12 V,调W2 使TP2 为0 .00V;

2) 然后设置AT 差为999,接触电阻为999,匝数为00.选线圈电压为24V.按复位键,看显示的数据是否正确. 如正确,再按测试键,数码管显示”24V”.此时调W2 使TP2 为2.4V.

3) 此时线圈电压应是24V.如不是,检查电阻R12 (90K) R13(10K)是否焊错,调整RW5使它在范围内即可.

(二)．电流调试：

在上面操作完后,设定吸合电流上限（≤99.99mA）和释放电流上限（≤99.99mA）一 般释放上限取较小的值。断开被测继电器线圈；按复位键,看显示的数字是否正确.然后按测试键,显示电压,再按测试键，显示吸合电流上限.调（在继电器K16旁边的）50Ω电位器,量线圈输出端,使输出电流为显示值.再按测试,显示释放电流,量线圈输出,为释放电流.

(三)．调接触电阻

按复位键,调W6 ，使TP3对地的电流为100毫安.接触电阻零点通过调RW4完成。接上报标准毫欧电阻(按四线制接法)，按正常方式测试，读出测试结果，反复调RW6和RW4，使在整个范围内测试值与实际值一至。

三.接线表:

| 足号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | FAIL (黄) | 测试(兰) | NCF (白) | NOF (黄) | 动触点F(绿) | 线圈F- (黑) |  | 线圈F+ (兰) |

| 足号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 测试(黑) | +5V (红) | NCS (白) | NOS (黄) | 动触点S (绿) | 线圈S- (黑) | 线圈S+ (兰) |

注：F 为供电线 S为检测线。