1、概述 
本采样器采用滤膜法，可采集10微米以下的可吸入颗粒物，仪器所用的泵经过特殊设计，体积小巧、躁声小，与数字式高精度时间控制器及采样头集成一台整机，使用方便。仪器可广泛用于环境与卫生部门，作为公共场所，室内和室外的空气采样器。
2．应用范围
2.1 大气环境空气样品的采样。
2.2 室内环境空气样品的采样。
2.3 工作场所的空气采样。
2.4 污染源的空气采样。
2.5其它适用场合。
3．主要特点
3.1 稳定的流量，方便的采样
特殊设计的采样泵，稳定性好，负载能力强，可靠性高。
3.2 操作方便的数显时间控制功能
采用了精密的电子时控器。只需按动拨码开关即可迅速设定采样时间。（此时数显将从零开始计时，当到达所预定的采样时间时，仪器自动停止采样，数显保持此刻的数字，实现了定时控制）。
4．工作条件
4.1 电源：AC220V±22V 50Hz 
4.2 环境温度：-30℃～50℃
4.3 相对湿度：＜85%
4.4 适用环境： 非防爆场所
5．主要性能及参数：
5.1 采样流量：0—35L/min连续可调
5.2 工作躁声≤ 60db 
5.3 定时采样时间：0-99小时，0-99分钟，0-99秒分段可调
5.4 时间精度：＜2‰
5.5 外形尺寸：265×235×275mm
5.6 功耗：≤40W 
5.7、仪器重量：5Kg
6．工作原理：
该仪器由电路控制系统（定时显示、控制电路和电源电路）和气路采样系统两部分组成。电路控制系统由定时显示、控制电路和电源电路组成。气路采样系统由采样头、浮子流量计、抽气泵等组成。
7．使用与操作
7.1、仪器流量校准：
（1）选用2000-2500mL经重量法校准过的皂膜流量计，连在装有滤膜的采样头上。开启采样器使其处于工作状态，调节流量至所需高度，用秒表测出皂膜由2000-2500mL之间所用时间t ,记录室温和大气压力。
（2）根据三次测定的平均时间计算皂膜流量计的平均流量，并将该流量换算到标准状况的流量：
Qs = Qm[(Pm- Pn)/ Ps]×[Ts/Tm]=[Vm/t]×[(Pm-Pn)/100]×273/Tm

式中：Qs---转子流量计被校正点的标准状态下的流量（ml\min）
Qm---转子流量计被校正点在校正环境状态下的流量（ml\min ）
Pm---校正现场的大气压力（KPa）
Pn---皂膜计内水的蒸气压（KPa）
Ps---标准状态下的大气压（100KPa）
Ts---标准状态下的绝对温度（273K）
Tm---现场温度（KPa）
Vm---校准用皂膜流量计=刻线间的体积（ml）
/t---三次皂膜完整通过皂膜计=刻线间所需的平均时间（min）
(3)重复（1）--（2）从低流量到高流量，校正转子流量计上5个刻度值。
（4）以转子流量计对数对绘制校正曲线，用曲线拟合出通过各点的一条平滑曲线，使全部数据落在曲线的±5%误差内。
（5）采样时应将采样点的气压，气温下的指定流量，换算成标准状态下的流量，再通过（4）所做的校正曲线，查出转子流量计的刻度，进行采样。
（6）换算公式如下：
Q2=Q1[(P1/100)*(273/T1)]1/2
式中：Q2----换算成标准状态下的采样流量（L/min）
Q1----仪器指定采样流量（L/min）
P1----仪器采样环境大气压（KPa）
/t-----仪器采样环境温度（K）该温度是指采样点采样工作时间的平均温度。（绝对温度）
7.2、滤膜的准备
（1）才可吸入颗粒物所用的环形和圆形滤膜均使用49#超细玻璃纤维滤纸（上海红光造纸厂生产），加工制造，滤纸使用前应先置烘炉中在350℃环境中烘烤1小时取出备用。
（2）使用的滤膜均应通过“X光看片器”对光仔细检查，删除有针孔或其他任何缺陷的滤膜。
（3）采可吸入颗粒物的滤膜要进行称重和逐张编号，并记录皮重。
（4）采气态物质所用的醋酸纤维滤膜要进行专门浸化学试剂处理。
7.3 、采样头的准备：
采样前应对采样头进行清洗，一般可用擦镜纸（或绢）蘸有丙酮擦洗采样头内部，有特殊要求的要进行专门清洗。
7.4、 仪器使用方法：
（1）仪器正面左侧为一只30L/min流量计，它显示采样流量
（2） 定时器上，“H”表示小时；“M”表示分钟；“S”表示秒，分别按“时间预置”拨码开关的“+”或“-”键，使拨码开关显示数字至所需采样时间。
例如：定时器拨码数字显示为08M20时：表示采样时间为8分钟20秒。
定时器拨码数字显示为99S00时：表示采样时间为99秒。
（3） 开启电源开关（电源指示灯在使用交流电源时电亮）。按一下“采样”按钮，抽气泵启动，采样即已开始。
（4） 调整“流量调节”选钮，使浮子流量计上端平面对准所需流量的刻度线。
（5） 到达预置采样时间后，抽气泵自动停止并保持采样时间。
7.5、仪器的安装和操作步骤：
（1） 把橡皮管一端插入采样头接嘴上，利用两只螺钉把采样头固定在支架法兰盘上，橡皮管的另一端穿过三角架的中心孔与仪器的进气口相连。
（2）打开采样头上盖，取出夹纸环和滤纸圈。
（3）用清洁布擦去采样头外壳及内表面等处的灰尘。
（4）从滤膜盒中取出滤纸，将圆环形滤纸放入滤纸圈上，并轻轻压平整，但不得有损坏，在把圆片滤纸放入夹纸环上，用双环夹牢，不得损坏滤纸（注意：装滤纸时手上必须带好清洁的白纱手套进行）。
（5）将滤纸环放在采样头固定位置上，并拧紧采样头盖子，直到压紧密封圈为止。
（6）用电源线插入仪器背面AC220V电源插座与电源连接。
（7）设定定时器的采样时间。
（8）打开电源开关。
（9）按一下采样按钮，仪器开始采样。
（10）调节流量调节阀，使流量计的流量控制在要求的流量上。
（11）采样中应注意观察流量大小变化，流量误差应保证在±5%范围之内。
8．注意事项
8.1 仪器在运输，使用过程中应尽量避免强烈的震动碰撞及灰尘、雨、雪的侵袭。
8.2 采样时注意先将采样头安装好再开启电源。
8.3工作采样和保管时应注意不能碰撞和跌落，以防止仪器性能指标有误。
8.4仪器存放于干燥、通风、防晒的地方