多功能水产养殖测试仪

HH-DZ-A 型

使

用

说

明

书

- 感谢您购买多功能水产养殖测试仪产品，在使用本产品前请仔细阅读本操作手册，以便正确使用。

- 开箱检查

- 1．仪器				1台

- 2．玻璃样槽		2个

- 3．样槽盖			1个（黑色）

- 4．电源线    		1根

- 5．合格证			1张

- 6．说明书			1本

- 7．溶解氧反应瓶	1只

- 8．锂电池			1只

- 产品概述

- HH-DZ-A多功能水产养殖测试仪用于测量水中溶解氧、氨氮、亚硝酸盐的检测。本仪器可用于水产养殖等部门，是常用的实验室仪器。

- 技术参数

|  | - 氨氮 | - 溶解氧 | - 亚硝酸盐 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 测量范围 | - 0-10 mg/L | - 0-12 mg/L | - 0-0.3mg/L |
| - 分辨率 | - 0.01mg/L |  |  |
| - 重复性 | - ≤2% |  |  |
| - 示值误差 | - ±5%FS |  |  |
| - 电源 | - AC 220V 50Hz |  |  |

- 特点：

- 1.微电脑，触摸式键盘使用方便。

- 2.可自动调零和1～5点自动校准。

- 3.标准光学玻璃样槽互换性更强。

- 4.本仪器采用独特的半导体发光器（专利申请号99226785.2），其光源寿命较白炽灯（约350小时）高出几个数量级，约几万小时。

- 5.交直流两用，高性能锂电池，充电2小时可连续使用4小时，即充即用。

解可再加试剂（3）1-2滴）后，倒入玻璃样槽中，放入样槽座，盖上样槽盖，按下读数键，等待几秒钟显示读数（溶解氧值）即可。每次读数都需下读数键。

- 6分辨率高。仪表分辨率达到0.01。

  - 操作指南

- 面板按键说明

读数键

选择键

清零键

- 选择测试项

- 打开电源开关，按下选择键，屏幕显示闪烁的数字（量程），再次按下选择键，屏幕显示下一个量程，当选定某项量程时，请按下读数键，屏幕不再显示闪烁的数字（量程），选择量程完成。关机后会自动记忆当前选择的量程。

- 各数字参数的定义：

| - 10.00 | - 氨氮 0-10mg/L量程 |
| --- | --- |
| - 12.00 | - 溶解氧0-12mg/L量程 |
| - 00.30 | - 亚硝酸盐0-0.3mg/L量程 |

- 氨氮检测方法

- 打开电源开关，将零度水（纯净水）倒入玻璃样槽并放入样槽座，盖上样槽盖，按下清零键，屏幕显示闪烁的00.00，表示正在进行清零，当屏幕不再显示闪烁的数字时，清零结束。

- 将被测水样倒入玻璃样槽，放入氨氮试剂（1）10滴摇匀，再加氨氮试剂（2）10滴摇匀静置5分钟后放入样槽座，盖上样槽盖，按下读数键，等待几秒钟显示读数（氨氮值）即可。每次读数都需按下读数键。

- 溶解氧检测方法

- 打开电源开关，将零度水（纯净水）倒入玻璃样槽并放入样槽座，盖上样槽盖，按下清零键，屏幕显示闪烁的00.00，表示正在进行清零，当屏幕不再显示闪烁的数字时，清零结束。

将被测水样沿着反应瓶管壁缓慢倒入反应瓶中至满，放入试剂（1）和（2）各10滴，拧上盖子上下颠倒转动几次（瓶内不允许有气泡），使瓶内溶液充分混合后静置，待瓶内沉淀物沉至三分之一左右，再上下颠倒转动几次，使瓶内溶液充分混合，再次静置使沉淀物沉至三分之一左右，加入试剂（3）10滴，拧上盖子上下颠倒转动几次，使瓶内沉淀物完全溶解（若不完全溶解可再加试剂（3）1-2滴）后，倒入玻璃样槽中，放入样槽座，盖上样槽盖，按下读数键，等待几秒钟显示读数（溶解氧值）即可。每次读数都需下读数键。

5．亚硝酸盐检测方法

打开电源开关，将零度水（纯净水）倒入玻璃样槽并放入样槽座，盖上样槽盖，按下清零键，屏幕显示闪烁的00.00，表示正在进行清零，当屏幕不再显示闪烁的数字时，清零结束。

将被测水样倒入玻璃样槽，放入1勺试剂摇匀静置5分钟后放入样槽座，盖上样槽盖，按下读数键，等待几秒钟显示读数（亚硝酸盐值）即可。每次读数都需按下读数键。

  - 校准

- 1．标准液

- 仪器出厂已标定，可直接使用，若用户需要重新标定，请自行配备标准液。

  - 注意事项

- 1．水样倒入玻璃样槽后，请用强吸水的软布或纸擦干玻璃样槽外的水渍（手指勿直接接触玻璃样槽表面，以免在玻璃样槽表面留下指纹，影响测试结果）。

- 2．切断电源后方可清洁仪器。

- 3．清除显示器上污渍请用软布或棉纸。

- 4．显示器表面易被划伤，禁止用硬物擦拭或触及。

- 5．样槽必须保持干净，使用后用蒸馏水冲洗，洗后倒置避免粉尘进入。

- 6．水样加入样槽，不要让气泡进入，脱泡方法为静置一段时间。

- 7．玻璃样槽放入样槽座时，应把玻璃样槽上有标线的一面面向操作者。

- 七、质量保证

- 产品自发货之日起的十二个月内，因制造质量发生故障的，由本公司负责全面保修，因客户使用不当或人为故意造成损坏的，本公司将酌情收取修理成本费，本公司产品终身维修。