SSWY-810

氯离子含量快速测定仪

使用说明书

北京奥德盛世科技有限公司

SSWY-810智能氯离子含量快速测定仪使用说明书

本厂产品是以单片微型计算机为核心、大规模集成电路为外围部件组成的高精度测控设备，软、硬件采用多种抗干扰技术，采用EEPROM存储现场的工作数据，具有停、掉电数据不丢失，使用可靠性高的特点。

一功能特点：

- 带背光大液晶屏显示。

- 数据采集速度快。

- 采样数据分辨率高。

- 测试结束后自动打印测试结果。

- 16个按键实现参数设置，方便参数调整。

- 一键实现数据测量。

二．十六个按键功能说明：

1．“功能”键：启动数据检测/时钟设置模式功能键；在待机状态下按此键设备将进入数据测量状态，当数据测量完成后设备将自动返回到待机状态，同时显示出测量的结果和打印出测量的结果；在时钟设置模式下按此键切换年月日设置和时分秒设置模式。

2．“取消”键：清除设置窗口中当前设置数据的末尾数功能键；在数据设置状态下，按一下此键清除末尾位设置的数据（在修改数据时需要按此键清除原有的数据后再重新输入数据）。

3. “确认”键：设定/确认/提取功能键；该键的作用是进入设备的设定状态、提取出原存的设定值，待新的设定值修改完成后再按该键确认修改有效并存入设备内存，随即再提取出下一个设定值。

4. “↑”键：切换设定参数/数据正负切换/功能选择功能；在参数选择状态下按此键进行参数选择，在数据输入状态下按此键进行数据正负切换，在检测方法选择状态下,按此键切换检测方法。

5. “↓”键：切换设定参数/数据正负切换/功能选择功能，在参数选择状态下按此键进行参数选择，在数据输入状态下按此键进行数据正负切换, 在检测方法选择状态下,按此键切换检测方法。

6．“退出”键：退出设定状态功能键。

三．设备参数的设定：

1． 在测量状态下“确认”键，设备进入设置密码输入窗口此时按照设备的提示按数字键输入对应的密码值，当调整完成后按“确认”键确认设备将进入对应的设置状态（若密码输入错误设备将返回到测量状态）；

a.密码输入窗口：

参数设置窗口

请输入设置参数对

应的密码值！

密码值：  0

密码对照表如下：

| 密码值 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1234 | 基本参数设置 | - 设置溶液的体积2.设置试件质量 |
| 1236 | 标准浓度标定窗口 | 1下限浓度校准 2.上限浓度校准（用标准液进行标定） |
| 1235 | 检测方法选择窗 | 1.体积 2海砂 3拌合物 |
| 1238 | 标准液的浓度值设置窗口 | 1下限浓度2.上限浓度（输入标定时的标准液浓度） |
| 1258 | 时钟设置窗口 | 1．年月日设置2.时溶液分秒设置 |

- 基本参数设置：

a.若检测方法为体积，设置窗口如下：

基本参数设置

溶液体积：0

试件质量：0

1．设置过程：在参数选择状态下可以按“↑”、“↓”选择要设置的参数（被选择的参数将反色显示），然后按“确认”键设备进入参数输入状态（此时其后面的数据也反色显示），此时可以按“取消”键删除原有的数据，然后按数字键输入要设置的数据，当调整完成后按“确认”键确认，设备存入当前的设置结果并返回到参数选择状态；可以重复以上的操作设置其它参数；在参数选择状态下按“退出”键设备将保存所有的设置数据并退出设置状态，若30秒内不按任何按键设备也将退出设置状态但对应的参数不被保存。

2．参数说明：溶液体积为待测溶液的体积单位为毫升，试件质量为待测试件的质量单位为克。

b.若检测方法为海砂，设置窗口如下：

基本参数设置

砂含水率：0.12

灰砂比：  0.50

1．设置过程：在参数选择状态下可以按“↑”、“↓”选择要设置的参数（被选择的参数将反色显示），然后按“确认”键设备进入参数输入状态（此时其后面的数据也反色显示），此时可以按“取消”键删除原有的数据，然后按数字键输入要设置的数据，当调整完成后按“确认”键确认，设备存入当前的设置结果并返回到参数选择状态；可以重复以上的操作设置其它参数；在参数选择状态下按“退出”键设备将保存所有的设置数据并退出设置状态，若30秒内不按任何按键设备也将退出设置状态但对应的参数不被保存。

2．参数说明： 按JTJ270-98标准输入。

c.若检测方法为拌合物，设置窗口如下：

基本参数设置

水灰比：  0.50

1．设置过程：在参数选择状态下可以按“↑”、“↓”选择要设置的参数（被选择的参数将反色显示），然后按“确认”键设备进入参数输入状态（此时其后面的数据也反色显示），此时可以按“取消”键删除原有的数据，然后按数字键输入要设置的数据，当调整完成后按“确认”键确认，设备存入当前的设置结果并返回到参数选择状态；可以重复以上的操作设置其它参数；在参数选择状态下按“退出”键设备将保存所有的设置数据并退出设置状态，若30秒内不按任何按键设备也将退出设置状态但对应的参数不被保存。

2．参数说明： 按JTJ270-98标准输入。

3．标准浓度标定：

浓度校准窗口

下限浓度校准:

上限浓度校准:

a.设置过程：在参数选择状态下可以按“↑”、“↓”选择要设置的参数（被选择的参数将反色显示），然后按“确认”键设备进入对应校准状态，若进入下限校准状态请将探头放入较低浓度的标准液中，待显示窗中的测量值稳定后按“确认”键存入结果值，设备将返回到参数设置状态；可以重复以上的操作校准另一个浓度值（此两个浓度值在标准液浓度设置窗口中输入）；在参数选择状态下按“退出”键设备将保存所有的设置数据并退出设置状态，若30秒内不按任何按键设备也将退出设置状态但对应的参数不被保存。

b.参数说明：此标定过程与测量精度密切相关，在标定时要特别注意，标定时的标准液浓度一定要和“标定浓度设置”窗口中的设定值一致，否则测量将不准确。

注意：此参数非专业人员请不要调整；

4.检测方法选择窗：

在此窗口中可以按“↑”、“↓”键选择当前的检测方法，分别为体积（即根据用户输入的体积比进行氯离子含量计算）、海砂（符合JTJ270-98标准中的海砂检测标准进行计算）、拌合物（符合JTJ270-98标准中的海砂检测标准进行计算）；

测试方法选择

方法：海砂

5．标定浓度设置：

标定浓度设置

下限浓度：0.0005

上限浓度：0.0050

a．设置过程：在参数选择状态下可以按“↑”、“↓”选择要设置的参数（被选择的参数将反色显示），然后按“确认”键设备进入参数输入状态（此时其后面的数据也反色显示），此时可以按“取消”键删除原有的数据，然后按数字键输入要设置的数据，当调整完成后按“确认”键确认，设备存入当前的设置结果并返回到参数选择状态；可以重复以上的操作设置其它参数；在参数选择状态下按“退出”键设备将保存所有的设置数据并退出设置状态，若30秒内不按任何按键设备也将退出设置状态但对应的参数不被保存。

b．参数说明：此两个浓度值输入的是在标定时所用的标准溶液的浓度值，若输入不正确设备测量将不准确。

6.时钟设置窗口：

时钟设置窗口

年： 09

月： 03

日： 15

时钟设置窗口

时：  09

分:   12

秒:   06

a．设置过程：在参数选择状态下可以按“↑”、“↓”选择要设置的参数（被选择的参数将反色显示），然后按“确认”键设备进入参数输入状态（此时其后面的数据也反色显示），此时可以按“取消”键删除原有的数据，然后按数字键输入要设置的数据，当调整完成后按“确认”键确认，设备存入当前的设置结果并返回到参数选择状态；可以重复以上的操作设置其它参数；在参数选择状态下按“功能”键切换“年、月、日”设置和“时、分、秒”设置；在参数选择状态下按“退出”键设备将保存所有的设置数据并退出设置状态，若30秒内不按任何按键设备也将退出设置状态但对应的参数不被保存。

b．参数说明：输入标准的时钟，按功能键可以切换设置模式。

五．正常运行状态下：

09-03-17  20:01

溶液浓度如下：

0.000000

在正常测量状态下设备显示如上窗口，此时可以按“功能”键进行数据测量，设备进入数据测量状态后显示如下窗口:

09-03-17  20:01

请稍后正在进行数

据测量和计算!

等待20秒后设备将计算出测量的数据显示在测量窗口中，设备重新进入待机状态。

六、 氯离子含量设备参数和实验步骤

- 技术参数：

1、可测定混凝土、砂石子、外加剂、拌和水等材料的水溶性氯离子含量
2、氯离子浓度测量范围：1.0×10^-1～1.0×10^-5mol/L
3、3分钟快速测定试样中氯离子浓度及质量百分比
4、液晶屏显实时显示数据
5、测试数据可随时打印，数据重现性好，数据安全性高

- 使用注意事项：

- 长期不用则可用帽套套住电极头干放保存，使用前需浸泡在10-3mol/L的NaCl或10-4mol/L的NaCl溶液中活化2小时，经常使用者每天用后擦干即可，用前活化1小时。

- 若待测溶液中干扰离子比较多最好在外桥内加上外桥溶液。

- 实验步骤：

- 取出氯离子电极放入10-3mol/L的NaCL溶液中活化2小时。

- 打开设备电源预热半个小时，将电极接入设备。

- 取适量的待测溶液（若是待测固体要取适量的蒸馏水把待测固体放入蒸馏水中搅拌，等可融物全部溶解后取适量的溶液）。

- 将5×10-4mol/L的氯离子标定液放在磁力搅拌器上，将两个电极都放入溶液中，打开磁力搅拌器开始搅拌，按操作说明将设备调整到标准浓度标定窗口（密码为1236），选择下限浓度标定，然后按“确认”键进入下限标定状态，稍等片刻待显示的数据基本稳定后按“确认”键存入同时退出下限校准状态。

- 将5×10-3mol/L的氯离子标定液放在磁力搅拌器上，将两个电极都放入溶液中，打开磁力搅拌器开始搅拌，按操作说明将设备调整到标准浓度标定窗口（密码为1236），选择上限浓度标定，然后按“确认”键进入上限标定状态，稍等片刻待显示的数据基本稳定后按“确认”键存入同时退出上限校准状态，此时按退出键让设备退出到待机状态，准备下一步的操作。

- 按操作说明将设备调整到标准液的浓度设置窗口（密码为1238），将上限值设置成0.0050,将下限值设置成0.0005即可。

- 按操作说明将设备调整到基本参数设置窗口（密码为1234），将待测溶液的体积和试件的质量输入系统中（体积以毫升为单位，试件质量以克为单位），以备设备计算出每克中的含量。

- 将待测溶液放磁力搅拌器上，打开磁力搅拌器设备在待机状态下（正常运行状态），按“功能“键等待在1分钟左右设备将自动计算出当前的浓度和每克的氯离子含量，整个实验过程结束，重复7，8进行其它组实验。

- 如果仪器要标定，请按以下方法计算：

氯离子含量的电压值（即毫伏值）和氯离子含的对应关系是以10为底的对数关系。

即:含量 = log(检测电压值)

即：电压变化10倍含量变化1个字。

尊敬的客户：

实验前的准备的标准溶液和需要的工具：

准备万分之一（0.0001）的电子天平一台，磁力搅拌器一台，150mL的烧杯4个，分析纯氯化钠（NaCl），滤纸，蒸馏水和去离子水

试剂配置方法如下：

- 配5×10-3mol/L的NaCl溶液150ml

150毫升水里加0.04383克氯化钠

2．   配5×10-4mol/L的NaCl溶液150ml

150毫升水里加0.004383克氯化钠

- 配10-3mol/L的NaCl溶液150ml

150毫升水里加0.008766克氯化钠