超细电动喷雾器

H17328型

使

用

说

明

书

北京恒奥德科技有限公司

主要优点：

1、超细喷雾，喷孔仅0.2mm；

- 2、使用进口压缩机，体积小，噪音小，故障少。

主要组成：

- 不锈钢喷笔；

- 2、进口空气压缩机：含主机与管线。

主要用途：薄层色谱板的喷雾显色与衍生。

主要指标：

1、显色剂容器容积：50ml；

2、喷程：无风80cm，建议喷程25-40 cm；

3、空压机压力：最大100PSI，喷雾压力10-30PSI（1-2公斤）；

不锈钢喷嘴使用说明：

1、将黑色螺旋气管一端接在空气压缩机的出气接口上，用螺帽固定，另一端接在Ф6转Ф6的直通接头一端。直通接头另一端通过透明Ф6气管与不锈钢喷笔下端的进气口相连

2、打开不锈钢显色剂容器上盖，将显色剂注入，盖上容器盖(一般情况下容器注入一半就可以喷一个100*200的色谱板)

3、将喷嘴喷头向下倾斜，使显色剂容器上口面与桌面平行

4、打开压缩机，向下按住喷雾键接通气源，向后拉动喷雾键，可以控制出雾量(越往后越大) ，开始喷雾(根据实际情况，开始可以大剂量喷雾，然后小剂量描匀，整体要求就是喷雾要均匀，色谱板要喷透)

5、喷雾过程中如有需要可打开容器上盖，使用滴管添加显色剂

6、喷雾完毕后，如有多余显色剂回收显色剂

7、向容器内添加有机溶剂，将喷雾键开到最大以清洗喷嘴

8、清洗完毕后，关闭压缩机，按住直通接头上的蓝色环将气管取下，将喷嘴收入包装

注意事项：

1、严禁使用对不锈钢有腐蚀作用的显色剂；

2、使用时要在有通风橱的地方或者通风好的地方进行；

3、空压机连续开关中间应至少间隔30秒；

4、喷嘴使用后要注意清洗以免阻塞；

5、喷雾时应戴手套和防毒面具。