直流数字电流毫安表

使用说明书

北京西润斯仪器仪表有限公司

- 概述

直流数字电流表是一种采用41/2位CMOS大规模集成电路的便携式仪表，其测量结果用六位LED显示。该表具有功耗低、灵敏度高、可靠性好、适应性强、价格低廉以及使用方便等特点，它可与各种传感器或转换器相配合可方便地实现各种电量和非电量的数字化测量，是实验室与工业现场测试的理想仪表。

- 技术数据

- 使用条件：

- 环境温度：0 — +40℃

- 环境相对湿度：80%以下

- 供电电源：220±22V  50±1.5Hz

- 不应受到剧烈震动和机械冲击

- 空气中不应含有足以腐蚀仪器的灰尘和杂质

- 不应受强的电磁场干扰

- 通风条件良好

- 测量范围、内阻、分辨力及基本误差

产品在环境温度20℃±2℃，相对湿度（60±15）%，电源电压220V±2%，50Hz±1%的参比条件下，通电预热0.5h，仪表的基本误差在24h内符合表1。

表1

| 量 程 | 测量范围 | 分辨力 | 内 阻 | 基 本 误 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20μA | 0-19.999μA | 0.001μA | 10kΩ | ±(0.06%RD+0.02%FS) |
| 200μA | 0-199.99μA | 0.01μA | 1kΩ | ±(0.06%RD+0.02%FS) |
| 2mA | 0-1.9999mA | 0.1μA | 100Ω | ±(0.05%RD+0.02%FS) |
| 20mA | 0-19.999mA | 1μA | 10Ω | ±(0.05%RD+0.02%FS) |
| 200mA | 0-199.99mA | 10μA | 1Ω | ±(0.06%RD+0.02%FS) |
| 2A | 0-1.9999A | 100μA | 0.1Ω | ±(0.08%RD+0.02%FS) |

- 长期稳定性：

产品在参比条件下，十二个月内的误差如表2所示。

表2

| 量 程 | 十二个月误差 |
| --- | --- |
| 20μA | ±(0.08%RD+0.05%FS) |
| 200μA | ±(0.08%RD+0.03%FS) |
| 2mA | ±(0.07%RD+0.03%FS) |
| 20mA | ±(0.07%RD+0.03%FS) |
| 200mA | ±(0.08%RD+0.05%FS) |
| 2A | ±(0.1% RD+0.05%FS) |

- 温度附加误差：产品在偏离20±2℃的情况下工作时，环境温度每变化10℃所引起的附加误差应不超过其基本误差值。

- 极性与过载指示

- 自动显示极性；当输入信号电压为正极性时，极性不作显示；当输入信号电压为负极性时，极性显示器显示“—”。

- 过载指示：当输入信号电压超过仪表的测量范围时，仪表的显示数字消隐。

- 测量速度：2~3次/秒

- 平均无故障时间：大于1000小时

- 消耗功率：4VA

- 重量：2.1Κg

- 外形尺寸：175×210×80mm

- 工作原理与特点

PA15A型直流数字电流表由双斜式41/2位A/D转换器、低漂移输入放大器、高稳定性精密电阻组成，其整机方框原理图如图1所示。

41/2位双斜式A/D转换器采用单片CMOS大规模集成电路，它具有自动转换极性与自动校正零位等功能，不仅体积小、功耗低，且稳定可靠。

低漂移输入放大器采用单片CMOS斩波稳零式集成运算放大器，其零位漂移小于0.1μV/℃，因此整机无需设置零位调节器即可得到高精度的测试结果。

高稳定性精密电阻系采用特殊工艺绕制，它将被测直流电流转换成直流电压，然后由41/2位双斜式A/D转换器显示数字。

能隙基准是一种新颖的精密电源，它具有功耗低、温度特性佳、长期漂移小等特点，从而赋于整机良好的长期稳定性。

整个仪表结构紧凑，使用简便，性能优良，可靠性好，是一种理想的测试工具。

- 使用说明

- 使用前的准备：

- 检查使用环境是否符合仪表使用要求的规定。

- 检查仪表的安装是否牢固。

- 检查仪表背部接线是否准确无误。

- 使用程序及注意事项：

- 接通电源，经预热30分钟后，即可进行测量。

- 如仪表经过剧烈的环境条件变化或长期不使用，在首次使用时，应接通预热2~3小时。

- 在测量过程中应注意输入电流不要超过仪表的过载允许值。

- 维护与复校

为了保证仪表的使用准确度，必须定期（如十二个月）对它进行复校与维护性调节。复校与维护性调节可按仪表规定的基本误差或实际测量对仪表的要求进行。

复校与维护性调节方法如下所述。

- 准备：

为了保证复校后仪表的基本误差处于最小状态，复校与维护性调节通常在恒温室内进行，按规定接通电源，将仪表预热2~3小时。

- 零位试验：

将输入端短路，仪表显示均应为零附近，这是由仪表本身加以保证的，如显示数偏离零位较大，则可能由于机身受潮湿影响或积尘过多所致。在进一步去积尘仍不见好转时，可将仪表放置在+40~+50℃恒温箱中烘干。恒温时间可选择在4小时左右，烘毕将仪表取出让其自然冷却，然后重复零位试验。

- 准确度调整：

准确度调整需用准确度优于±0.01%的标准电流发生器作为信号发生器，将接近仪表满刻度的标准直流电流送入仪表的输入端，此时仪表的显示数应接近标准电流值，如有差异可调节相应的电位器，使其保持一致即可。

- 成套性

- 随同每台产品一起供应的技术文件有：

（1）使用说明书						1份

（2）产品证明书（或合格证）				1份

- 随同每台产品一起供应的附件有：

（1）电源线							1根

（2）0.2A保险丝						1只

（3）输入线							1根